Podsumowanie ustaleń z Pro-Plus

| Przygotowano dla: | Pro-Plus |
| --- | --- |
| Nazwa dokumentu: | Podsumowanie ustaleń z Pro-Plus |
| Wykonawca: | Silvermedia S.A. |
| Wersja: | 0.2 |
| Z dnia: | 12.07.17 |
| Zaakceptowana przez: |  |
| Ilość stron: | 5 |
| Status dokumentu: |  |

# Historia modyfikacji

| Wersja | Data | Zmodyfikował(a) | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 07.07.17 | Agnieszka Matuszczak | Utworzenie dokumentu |
| 0.2 | 12.07.17 | Agnieszka Matuszczak | Dodanie diagramów i drobnych poprawek |

Silvermedia S.A. z siedzibą w Krakowie
ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, 
T/ +48 12 376 02 50 
F/ +48 12 397 55 52
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000404829, NIP: 679-27-49-916
Kapitał zakładowy: 500.000 PLN

Wszystkie prawa zastrzeżone
Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli.

# Zestawianie połączenia BT

Poprawne zestawienie połączenia (z przesłaniem PARAMS CONFIG) jest konieczne do przeprowadzenia treningu. Otrzymywanie przez urządzenie jakichkolwiek komend bez wcześniejszego otrzymania PARAMS CONFIG powinno skutkować zwróceniem błędu z odpowiednim kodem.

Podczas zestawiania połączenia, w komendzie PARAMS INFO powinna zostać dodana informacja o ewentualnych zapisanych na urządzeniu badaniach. Urządzenie EKG powinno zapamiętywać wszystkie badania, co do których nie otrzymało potwierdzenia odebrania przez aplikację. Może to wystąpić w przypadku utraty połączenia pomiędzy urządzeniami, wynikającego np. z rozładowania się tabletu, zawieszenia się aplikacji, braku miejsca w pamięci tabletu, itp. Po otrzymaniu potwierdzenia odebrania, badania powinny być usuwane z pamięci urządzenia.

Należy uzgodnić komendę, odzyskującą zapisane badania (na diagramie „X”).

Rysunek 1 Zestawienie połączenia BT.

# Pomiar pulsu

Zdecydowaliśmy się na zmodyfikowanie protokołu przesyłu, by potwierdzać każdą ramkę pulsu za pomocą komendy ACK. W momencie gdy urządzenie EKG nie otrzyma potwierdzenia dla 3 kolejnych ramek powinno uznać, że połączenie zostało zerwane i zaprzestać wysyłania.

Pomiar pulsu powinien być średnią z ostatnich 10 s pomiaru pulsu, tj. przez pierwsze 
10 s pomiar nie będzie wyświetlany, chyba że istnieje możliwość jednoczesnego pomiaru EKG, wysłania SCP i ciągłego pomiaru pulsu.

Rysunek 2 Przesył pulsu.

# Pomiar EKG

- Pomiar EKG z całego treningu powinien być zapisywany na urządzeniu EKG i usuwany z niego po dwóch dniach w momencie rozpoczęcia kolejnego treningu,

- Pomiar EKG na żądanie aplikacji z wartością bufora wstecznego przekraczającą czas, od którego urządzenie mierzy powinien skutkować komunikatem błędu z informacją o ilości obecnego bufora,

- Podczas przesyłania komend do urządzenia EKG, priorytet ma wykonanie do końca pierwszego zleconego badania EKG (komenda MEASURE),

- Aplikacja pilnuje by ustawienia dla urządzenia EKG były aktualne, brak połączenia GSM nie ma wpływu na pracę urządzenia EKG,

- Długość buforu powinna być określana przy komendzie MEASURE,

- Urządzanie powinno podjąć 3 próby przesłania EKG przy nie otrzymaniu potwierdzenia odbioru.

Rysunek 3 Przesył EKG.