Protokół komunikacji aplikacji Silvermedii z urządzeniami EKG

| Przygotowano dla: |  |
| --- | --- |
| Nazwa dokumentu: | Protokół komunikacji aplikacji Silvermedii z urządzeniami EKG |
| Wykonawca: | Silvermedia S.A. |
| Wersja: | 0.1 |
| Z dnia: | 12.12.17 |
| Zaakceptowana przez: |  |
| Ilość stron: | 20 |
| Status dokumentu: |  |

# Historia modyfikacji

| Wersja | Data | Zmodyfikował(a) | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 12.12.17 | Agnieszka Matuszczak | Utworzenie dokumentu, przeredagowanie wcześniej rozpisanego protokołu. |
| 0.2 | 15.12.17 | Agnieszka Matuszczak | Przeniesienie MSG błędów do rozdziałów 3.2 i 3.3, usunięcie informacji o sumie kontrolnej pliku SCP z SCP Info |

Silvermedia S.A. z siedzibą w Krakowie
ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, 
T/ +48 12 376 02 50 
F/ +48 12 397 55 52
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000404829, NIP: 679-27-49-916
Kapitał zakładowy: 500.000 PLN

Wszystkie prawa zastrzeżone
Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli.

# Spis treści

Historia modyfikacji	2

Spis treści	3

1	Wstęp	4

2	Budowa Ramek	4

3	Typy Ramek	5

3.1	ACK 0x01	5

3.2	Błąd przy poleceniu 0x02	6

3.3	Błąd po stronie urządzenia 0x03	8

3.4	Init 0x04	10

3.5	ECG Offline 0x05	12

3.6	ECG Offline Done 0x06	12

3.7	Get SCP Info 0x07	13

3.8	SCP Info 0x08	13

3.9	Get SCP 0x09	14

3.10	SCP Fragment 0x0A	14

3.11	SCP Done 0x0B	14

3.12	Get Pulse 0x0C	15

3.13	Pulse Value 0x0D	15

3.14	ECG Online 0x0E	16

3.15	ECG Online Info 0x0F	16

3.16	ECG Online Data 0x10	17

3.17	ECG Online Stop 0x11	17

3.18	End 0x12	18

3.19	Get 0x13	18

3.20	GetAns 0x14	18

3.21	ECG Offline Stop 0x15	20

# Wstęp

Firma Silvermedia posiada wiele aplikacji i systemów telemedycznych, które komunikują się 
z medycznymi urządzeniami pomiarowymi, w tym z urządzeniami do badań EKG. Dokument ten opisuje protokół komunikacji pomiędzy aplikacjami mobilnymi firmy Silvermedia a urządzeniami EKG, w szczególności komendy i budowę ramek z danymi, za pomocą których aplikacja będzie się komunikować z urządzeniem. Zgodnie z tym modelem (Master-Slave), aplikacja zarządza działaniem urządzenia EKG, które bez wywołania ze strony aplikacji nie podejmuje żadnych działań.

# Budowa Ramek

Wszystkie ramki budowane są według poniższego schematu, wartości są podawane w HEX.

| Nr bajtu | Opis | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 0 | Początek | 0x80 |
| 1 | Typ | typeByte |
| 2 | Nr paczki0 | LowByte of ushort |
| 3 | Nr paczki1 | HiByte of ushort |
| 4 | Msg Długość0 | LowByte of ushort |
| 5 | Msg Długość1 | HiByte of ushort |
| 6 do n-2 | Wiadomość | Msg |
| n-1 | Suma0 | CRC-16 LowByte |
| n | Suma1 | CRC-16 HiByte |

Wymagana wersja systemu sum kontrolnych CRC-16 to CRC-CCITT(0xFFFF).

Suma obejmuje bajty od 1 do n-2. Ramki ze złą sumą kontrolną są ignorowane.

Numery paczek będą unikalne do momentu przekręcenia się licznika.

Wszystkie liczby wielobajtowe są przedstawiane jako LowEnian.

Długość wiadomości nie powinna przekraczać 1492 bajtów (n=1499).

# Typy Ramek

## ACK 0x01

Typ ramki: ACK 0x01

Komponent wysyłający: urządzenie EKG i aplikacja mobilna.

Funkcja: Ramka potwierdzająca otrzymanie komendy lub ramki z danymi.

### Przykład

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Początek | 0x80 | Znacznik początkowy |
| 1 | Typ | 0x01 | ACK |
| 2 | Nr paczki0 | 0xAF | LowByte of ushort |
| 3 | Nr paczki1 | 0x01 | HiByte of ushort |
| 4 | Msg Długość0 | 0x00 | LowByte of ushort |
| 5 | Msg Długość1 | 0x00 | HiByte of ushort |
|  | Wiadomość |  | Bez wiadomości |
| 6 | Suma0 |  | CRC-16 LowByte |
| 7 | Suma1 |  | CRC-16 HiByte |

Przykładowa ramka potwierdza otrzymanie komunikatu o numerze 431 (0x01 0xAF).

## Błąd przy poleceniu 0x02

Typ ramki: Błąd przy poleceniu 0x02

Komponent wysyłający: urządzenie EKG

Funkcja: Ramka odpowiadająca na błędną komendę.

### Przykład

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Początek | 0x80 | Znacznik początkowy |
| 1 | Typ | 0x02 | Typ błędu |
| 2 | Nr paczki0 | 0x01 | LowByte of ushort |
| 3 | Nr paczki1 | 0xFA | HiByte of ushort |
| 4 | Msg Długość0 | 0x01 | LowByte of ushort |
| 5 | Msg Długość1 | 0x00 | HiByte of ushort |
| 6 do n-2 | Wiadomość | 0xFA | Informacja o błędzie |
| n-1 | Suma1 |  | CRC-16 LowByte |
| n | Suma0 |  | CRC-16 HiByte |

W odpowiedzi na polecenie 64001 (0xFA01) dostajemy 0xFA, co oznacza konkretną informację nt. błędu.

### MSG-ECG w trakcie

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | EKG w trakcie | 0x03 | Identyfikator błędu |
| 7 | Czas do końca |  | Czas do zakończenia badania ECG w sekundach |

Błąd po zdublowaniu polecenia ECG Offline lub po wywołaniu komendy End, kiedy jeszcze trwa pomiar EKG do pliku SCP lub jego przesył.

### MSG-Brak pliku SCP

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Brak SCP | 0x04 | Identyfikator błędu |

Błąd po wysłaniu ramki SCP Done lub komendy Get SCP Info lub komendy Get SCP, gdy w pamięci urządzenia nie ma pliku SCP.

### MSG-Bufor wsteczny niedostępny

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Brak bufora wstecznego | 0x05 | Identyfikator błędu |
| 7 | Dostępny bufor wsteczny |  | Liczba sekund dostępna aktualnie w buforze wstecznym od 0 do 255 |

Błąd pojawiający po wywołaniu polecenia ECG Offline, kiedy pomiar EKG jest niemożliwy do wykonania bo jest za mało czasu w buforze wstecznym.

## Błąd po stronie urządzenia 0x03

Typ ramki: Błąd po stronie urządzenia 0x03

Komponent wysyłający: urządzenie EKG

Funkcja: Ramka sygnalizująca wystąpienie błędu po stronie urządzenia, niepoprzedzona komendą.

### Przykład

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Początek | 0x80 | Znacznik początkowy |
| 1 | Typ | 0x03 | Typ błędu |
| 2 | Nr paczki0 | 0xFA | LowByte of ushort |
| 3 | Nr paczki1 | 0x01 | HiByte of ushort |
| 4 | Msg Długość0 | 0x03 | LowByte of ushort |
| 5 | Msg Długość1 | 0x00 | HiByte of ushort |
| 6 do n-2 | Wiadomość | 0xFB 0x06 0x8F | Informacja o błędzie |
| n-1 | Suma0 |  | CRC-16 LowByte |
| n | Suma1 |  | CRC-16 HiByte |

Numer paczki jest ustawiany na numer ostatniej paczki+1. Wiadomość 0xFB068F oznacza konkretną informację dla aplikacji.

### MSG-Odpięcie elektrod

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Odpięcie elektrod | 0x01 | Identyfikator błędu |
| 7 | Ilość odpiętych elektrod |  | Ilość odpiętych elektrod |
| 8 do * | Odpięte elektrody |  | Kody odprowadzeń zgodne ze standardem SCP zgodnym z normą ISO PN-EN 1064:2008 |

Błąd występuje przy zmianie ilości odpiętych elektrod. Przy zmianie na brak odpiętych elektrod, ilość powinna być podawana jako 0.

### MSG-Błąd urządzenia

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Błąd urządzenia | 0x02 | Identyfikator błędu |
| 7 do * | Info o błędzie |  | Informacje o błędzie; producent urządzania może tu wysłać konkretną wiadomość nt. błędu |

Podczas integracji powinno doprowadzić się do tego, by w wersji produkcyjnej błąd w ogóle nie występował.

## Init 0x04

Typ ramki: Init 0x04

Komponent wysyłający: aplikacja mobilna

Funkcja: Komenda inicjalizująca urządzenie po nawiązaniu połączenia. Po otrzymaniu tej komendy urządzenie powinno rozpocząć zapis EKG i pulsu do pamięci (w dowolnym, odzyskiwalnym formacie). Otrzymanie ponownej komendy Init skutkuje utworzeniem nowego pliku. Komenda zostaje potwierdzona ramką ACK.

### MSG-Wiadomość inicjalizująca

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 do 9 | UnixTimestamp | 0xFF 0xFF 0xFF 0x7F | Wartość czasu w sekundach od 1970-01-01 00:00:00 UTC |
| 10 do 11 | Próbkowanie |  | Wyrażone w Hz |
| 12 | Czas dla pulsu |  | Ilość czasu w sekundach dla jakiego jest liczona średnia pulsu |
| 13 | Czyszczenie bufora |  | Czy ma zostać usunięte ciągłe badanie z pamięci urządzenia (TAK – 0x01, NIE - 0x00) |
| 14 | Ilość odprowadzeń dodatkowych |  | Ilość wszystkich odprowadzeń dodatkowych |
| 15 do * | Odprowadzenia dodatkowe |  | Tablica odprowadzeń dodatkowych, kody zgodne ze standardem SCP zgodnym z normą ISO PN-EN 1064:2008 |

Zgodnie z powyżej wyspecyfikowaną ramką, urządzenie EKG posiada zdefiniowane domyślnie podstawowe odprowadzenia, natomiast odprowadzenia dodatkowe są definiowane przez komendę Init.

### Przykład

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Początek | 0x80 | Znacznik początkowy |
| 1 | Typ | 0x04 | Init |
| 2 | Nr paczki0 | 0x01 | LowByte of ushort |
| 3 | Nr paczki1 | 0x01 | HiByte of ushort |
| 4 | Msg Długość0 |  | LowByte of ushort |
| 5 | Msg Długość1 |  | HiByte of ushort |
| 6 do n-2 | Wiadomość |  | Wiadomość inicjalizująca |
| n-1 | Suma0 |  | CRC-16 LowByte |
| n | Suma1 |  | CRC-16 HiByte |

## ECG Offline 0x05

Typ ramki: ECG Offline 0x05

Komponent wysyłający: aplikacja mobilna

Funkcja: Komenda wywołująca utworzenie pliku SCP o zadanych parametrach. Komenda zostaje potwierdzona ramką ACK. Po skończeniu pomiaru urządzenie przesyła komunikat ECG Offline Done.

### MSG-Parametry do ECG offline

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Czas wstecz [s] | 0xFF | Ile czasu z bufora wstecznego ma zostać pobrane |
| 7 | Całkowity czas pomiaru [s] | 0xFF | Ile czasu od rozpoczęcia analizy ma trwać pomiar |
| 8 | Długość UID |  | Długość w bajtach UID |
| 9 do * | UID |  | Identyfikator użytkownika w UTF8 |

W przykładowej wiadomości wysłane jest żądanie utworzenia pliku  SCP o długości 255s z czego 255s jest z buforu wstecznego, wiec powinniśmy praktycznie od razu dostać komunikat ECG Offline Done. Bajt 6 nie może być większy od bajtu 7.

## ECG Offline Done 0x06

Typ ramki: ECG Offline Dona 0x06

Komponent wysyłający: urządzenie EKG

Funkcja: Ramka przesyłana po zakończeniu budowania pliku SCP.

### MSG-ECG Offline Done

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

## Get SCP Info 0x07

Typ ramki: Get SCP Info 0x07

Komponent wysyłający: aplikacja mobilna

Funkcja: Komenda żądająca informacji na temat ostatniego pliku SCP, znajdującego się w pamięci urządzenia. Komenda zostaje potwierdzona wysyłaniem ramki SCP Info.

### MSG- Get SCP

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

## SCP Info 0x08

Typ ramki: SCP Info 0x08

Komponent wysyłający: urządzenie EKG

Funkcja: Ramka przesyłająca informacje na temat pliku SCP, znajdującego się w pamięci urządzenia EKG.

### MSG-SCP Info

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 do 10 | Rozmiar SCP |  | Wielkość pliku SCP w bajtach, znajdującego się w pamięci urządzenia |

## Get SCP 0x09

Typ ramki: Get SCP 0x09

Komponent wysyłający: aplikacja mobilna

Funkcja: Komenda żądająca przesłania pliku SCP, znajdującego się w pamięci urządzenia. Zostaje potwierdzona ramką ACK, a następnie urządzenie rozpoczyna wysyłanie ramek SCP Fragment.

Ponowne wywołanie komendy rozpoczyna transfer od początku.

### MSG-Get SCP

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

## SCP Fragment 0x0A

Typ ramki: SCP Fragment 0x0A

Komponent wysyłający: urządzenie EKG

Funkcja: Ramka przesyłająca fragmenty pliku SCP. Wysłanie kolejnej ramki rozpocznie się dopiero po otrzymaniu potwierdzenia ACK o tym, że poprzednia została odebrana.

### MSG-Get SCP

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 do * | SCP Fragment |  | *dokładna długość jest w nagłówku |

## SCP Done 0x0B

Typ ramki: SCP Done 0x0B

Komponent wysyłający: aplikacja mobilna

Funkcja: Komenda potwierdzająca otrzymanie całego pliku SCP. Po jej otrzymaniu, urządzenie potwierdza otrzymanie za pomocą ACK i kasuje plik SCP z pamięci.

### MSG-Get SCP

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

## Get Pulse 0x0C

Typ ramki: Get Pulse 0x0C

Komponent wysyłający: aplikacja mobilna

Funkcja: Komenda wywołująca ciągłe wysyłanie wartości pulsu (będącego średnią z czasu podanego w Init). Otrzymanie komendy powinno zostać potwierdzone ramką ACK, następnie urządzenie zaczyna wysyłać ramki Pulse Value. Wysłanie zera w Get Pulse powoduje jednorazowy pomiar pulsu, jednocześnie nadpisując ewentualną wcześniejszą komendę Get Pulse i kończy przesyłanie (lecz nie wymaga by wcześniej było uruchomione ciągłe przesyłanie aby przesłać jednorazowy pomiar).

### MSG-Get Pulse

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 do 7 | Interwał ushort |  | Interwał pomiędzy kolejnymi ramkami z pulsem (wyrażony w x0.1s) |

## Pulse Value 0x0D

Typ ramki: Pulse Value 0x0D

Komponent wysyłający: urządzenie EKG

Funkcja: Ramka przesyłająca średnią wartość pulsu. Nie wymaga potwierdzenia.

### MSG-Pulse Value

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Puls |  | Średnia wartość pulsu z okresu podanego w Init |

## ECG Online 0x0E

Typ ramki: ECG Online 0x0E

Komponent wysyłający: aplikacja mobilna

Funkcja: Komenda wywołująca rozpoczęcie ciągłego przesyłania sygnału EKG. Po otrzymaniu komendy urządzenie odpowiada ramką ECG Online Info, a wartości EKG są przesyłane za pomocą ramek ECG Online Data.

### MSG-ECG Online

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

## ECG Online Info 0x0F

Typ ramki: ECG Online Info 0x0F

Komponent wysyłający: urządzenie EKG

Funkcja: Ramka zawiera informacje o konfiguracji pomiaru EKG w trybie online.

### MSG-ECG Online Info

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 do 7 | AVM |  | Wartość mnożnika amplitudy użytego w pomiarze wyrażona w 1 x 10^-9 V |
| 8 | Ilość przesyłanych kanałów |  |  |
| 9 do * | Kody przesyłanych odprowadzeń |  | Kody odprowadzeń zgodne ze standardem SCP zgodnym z normą ISO PN-EN 1064:2008 |

Przykładowo, jeśli na bajcie 8 jest wartość 0x03 to istnieją 3 kody odprowadzeń na bajtach 9, 10 i 11.

## ECG Online Data 0x10

Typ ramki: ECG Online Data 0x10

Komponent wysyłający: urządzenie EKG

Funkcja: Ramka wysyła dane z pomiaru EKG w trybie online.

### MSG-ECG Online

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 do 7 | Kolejny numer pierwszej próbki |  |  |
| 8 do * | Wartość odprowadzenia |  | Wartości int16, w ilości podanej w 8 bajcie i kolejności podanej w 9 do * bajcie w komendzie ECG Online Info |

Długość MSG-ECG Online – 2 musi być podzielna przez ilość kanałów podanych w ECG-Online Info.

## ECG Online Stop 0x11

Typ ramki: SCP Done 0x0B

Komponent wysyłający: aplikacja mobilna

Funkcja: Komenda przerywająca przesyłanie ciągłego sygnału EKG za pomocą ECG Online Data. Zostaje potwierdzona ramką ACK.

### MSG-ECG Online

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

## End 0x12

Typ ramki: End 0x12

Komponent wysyłający: aplikacja mobilna

Funkcja: Komenda kończąca ciągły zapis EKG i pulsu do pamięci. Jest jednoznaczna z zakończeniem pracy. Zostaje potwierdzona ramką ACK, a następnie urządzenie może się wyłączyć.

### MSG-End

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

## Get 0x13

Typ ramki: Get 0x13

Komponent wysyłający: aplikacja mobilna

Funkcja: komenda służy do pobierania konkretnych informacji o aktualnym stanie urządzenia. W odpowiedzi dostajemy GetAns 0x14 o odpowiedniej treści.

### MSG-Get

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | ID informacji, którą chcemy uzyskać |  |  |

## GetAns 0x14

Typ ramki: GetAns 0x14

Komponent wysyłający: urządzenie EKG

Funkcja: Ramka odpowiadająca na komendę Get 0x13, zawierająca dane odpowiadające ID informacji podanej w Get 0x13.

### MSG-GetAns

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | ID informacji |  | Powtórzona wartość z komendy Get |
| 7 do * | Konkretna wartość z urządzenia |  |  |

GetAns-Stan baterii 0x01

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | ID informacji | 0x01 |  |
| 7 | Stan baterii | 0x0F | Stan baterii wyrażony w % |

### GetAns-Status podpięcia elektrod 0x02

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | ID informacji | 0x02 |  |
| 7 | Ilość odpiętych elektrod |  | Ilość odpiętych elektrod |
| 8 do * | Odpięte elektrody |  | Kody odprowadzeń zgodne ze standardem SCP zgodnym z normą ISO PN-EN 1064:2008 |

GetAns-ID urządzenia 0x03

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | ID informacji | 0x03 |  |
| 7 | Długość DeviceID |  | Długość DeviceID w bajtach |
| 8 do * | DeviceID |  | Identyfikator urządzenia w UTF8 |

Wartość DeviceID jest unikalnym identyfikatorem urządzenia.

### GetAns-Czas 0x04

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | ID informacji | 0x04 |  |
| 7 do 10 | UnixTimestamp |  | Wartość czasu w sekundach od 1970-01-01 00:00:00 UTC |

## ECG Offline Stop 0x15

Typ ramki: ECG Offline Stop 0x15

Komponent wysyłający: aplikacja mobilna

Funkcja: Komenda przerywająca akwizycję sygnału EKG za pomocą ECG Offline. Plik SCP nie zostanie utworzony. Zostaje potwierdzona ramką ACK

### MSG-ECG Offline Stop

| Nr bajtu | Opis | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |